Termografie a termodiagnostika

7. laboratorní cvičení – práce IT2_válec

# Zadání

- Proveďte kontrolu správnosti měření termokamerou a IČ teploměrem na černém tělese HYPERION R. při teplotě 50 °C.

- Uveďte do provozu laboratorní stanici ARMFIELD a nastavte regulaci teploty skleněného válce na 40 °C.

- Změřte hodnotu odražené teploty z okolí pomocí modelu Lambertova zářiče.

- Vyhodnoďte závislost emisivity na úhlu, pod kterým je objekt snímán (směrová emisivita)

  - Pořiďte snímek válce termokamerou a vyhodnoťte změnu teploty/emisivity v termosnímku na jednotlivých proužcích.

  - IČ teploměrem naměřte teplotu (průměr 2 hodnot) referenčního proužku 4 válečku při kolmém pohledu, jehož emisivita je 0,96.

  - Tuto hodnotu využijte jako referenci pro určení emisivity (při kolmém pohledu) ostatních proužků.

  - Následně naměřte pro každý proužek 10 hodnot teploty postupným posouváním IČ teploměru v jedné rovině tak, aby každé měření povrchu proužku na válečku proběhlo pod jiným úhlem.

  - Z naměřených hodnot získejte profil směrové emisivity.

# Vypracování

## Přístroje a jejich nastavení

Kalibrace:

- HYPERION R - 50 °C

IČ teploměr:

- označení: OPTRIS-LS

- sériové číslo: 9050023

Termokamera:

- označení: FLIR

- pořadové číslo: 3

Laboratorní podmínky:

- atmosférická teplota: 21,5 °C

- relativní vlhkost: 45 %

## Kalibrace

Na kalibračním černém tělese HYPERION byla nastavena teplota 50 °C. Emisivita infračerveného (IČ) teploměru OPTRIS-LS byla nastavena na hodnotu 0,995, emisivita termokamery FLIR 3 na hodnotu 0,99. Po ustálení teploty černého tělesa byla IČ teploměrem naměřena teplota uvnitř dutiny. S termokamerou byl pořízen termosnímek dutiny (viz obr. 1) a její teplota posléze vyhodnocena v programu FLIR QuickReport, kde byly také upraveny parametry shrnuté v tabulce 1.

Tabulka 1: Parametry nastavené při vyhodnocení termosnímků dutin ČT v programu FLIR QuicReport.

|  | hodnota | jednotka |
| --- | --- | --- |
| Emisivita: | 0,99 | 1 |
| Odražená teplota: | 24,4 | °C |
| Atmosférická teplota: | 24,4 | °C |
| Relativní vlhkost: | 0,35 | 1 |
| Vzdálenost: | 0,5 | m |

Obrázek 1: Termosnímky dutin kalibračních zařízení HYPERION R (vlevo) a GEMINI R (vpravo) vyhřáté na 20 a 50 °C před úpravou ovlivňujících parametrů v tabulce 1.

Tabulka 2: Skutečné a naměřené teploty v dutinách kalibračních zařízení a jejich odchylka

(absolutní hodnota rozdílu).

|  | IČ teploměr |  |  | termokamera |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teploty (°C) | skutečná | naměřená (průměr) | odchylka | skutečná | naměřená (extrém) | odchylka |
| HYPERION | 20,14 | 21,6 | 1,46 | 20 | 19,94 | 0,06 |
| GEMINI | 50 | 51,1 | 1,10 | 50 | 50,45 | 0,45 |

Z hodnot odchylek v tabulce 2 lze usoudit, že termokamera je při správném nastavení okolních ovlivňujících podmínek (tab. 1) schopna přesnějších měření než IČ teploměr.

## Měření temperované desky

Peltierovy články C7 a G7 na desce 3 byly nastaveny na ohřev, zatímco článek D2 na chlazení. IČ teploměr byl spárován s programem Optris Connect a jeho parametr emisivity nastaven na emisivitu desky (ε=0,96). Následně byly postupně snímány teploty středu desky a polí s Peltierovými články nejdříve pomocí křížového zaměřovače ze vzdálenosti cca 50 cm a poté dvoubodovým zaměřovačem tak, aby pomyslná kružnice mezi body zaměřovače odpovídala vepsané kružnici snímaného pole. Dvoubodovým zaměřovačem byl také zaměřen střed desky ze vzdálenosti cca 6,5 cm a celá deska ze vzdálenosti cca 1,5 m. Termokamerou byla změřena celá deska ze vzdálenosti cca 0,75 m a výsledný termogram vyhodnocen v programu FLIR QuicReport (viz obr 2). Naměřené hodnoty jsou shrnuty v tabulce 3.

Tabulka 3: Teploty temperované desky naměřené IČ teploměrem a termokamerou.

|  | IČ Teploměr |  | termokamera |
| --- | --- | --- | --- |
| teploty (°C) | křížový | dvoubodový | - |
| střed | 27,6 | 27,5 | 28,4 |
| D2 | 16,3 | 15,8 | 16,8 |
| C7 | 54,9 | 54 | 54,6 |
| G7 | 54,3 | 54,2 | 54,1 |
| celá | - | 28,3 | 29,8 |

Obrázek 2: Termosnímek temperované desky vyhodnocený v programu FLIR QuicReport.

V termosnímku na obrázku 2 jsou využity funkce programu FLIR QuicReport pro vyhodnocení teploty (maximální, minimální a průměrné) v dané oblasti (Ar) ke zjištění teplotních extrémů v bodech temperovaných Peltierovými články a následně funkce vyhodnocení teploty bodu (Sp4) pro určení teploty středu desky.

## Vyhodnocení vybraného termosnímku

Pro tuto úlohu byl zvolen termosnímek oblohy, který byl pořízen kamerou FLIR 2 z okna laboratoře B224 (viz obr. 3).

Obrázek 3: Termosnímek oblohy s mraky snímaný z okna laboratoře.

Obrázek 4: Teplotní profil uhlopříčky Li1 s výřezem z termosnímku pro referenci.

Obrázek 5: Teplotní profil uhlopříčky Li2 s výřezem z termosnímku pro referenci.

V teplotních profilech na obr. 4 a 5 lze pozorovat, že mimo oblasti mraků je IČ záření tak nízké, že naměřená hodnota teploty je rovna -40 °C, což je minimální teplota, kterou je termokamera schopna naměřit a zobrazit. V oblastech s mraky zobrazuje kamera cca -5 °C. Tyto hodnoty však také nebudou příliš přesné, jelikož není k dispozici správná hodnota emisivity a vzdálenost mraků od termokamery. Hodnoty ovlivňujících parametrů, které byly nastaveny při vyhodnocení termosnímku na obr. 3 a teplotních profilů na obr 4 a 5 jsou shrnuty v tabulce 4.

Tabulka 4: Parametry nastavené při vyhodnocení termosnímku oblohy v programu FLIR QuicReport.

|  | hodnota | jednotka |
| --- | --- | --- |
| Emisivita: | 0,96 | 1 |
| Odražená teplota: | 12,8 (měla být nižší) | °C |
| Atmosférická teplota: | 12,8 | °C |
| Relativní vlhkost: | 0,2 | 1 |
| Vzdálenost: | 1500 | m |

## Měření dynamického děje

IČ teploměr byl zaměřen křížovým zaměřovačem na pole D2 s Peltierovým článkem v režimu chlazení. V programu Optris Connect byl spuštěn kontinuální záznam teploty. Článek byl nejprve přepnut z režimu chlazení do režimu topení a po ustálení (cca 40 s) přepnut zpět do režimu chlazení. Výsledná přechodová charakteristika teploty pole D2 je zaznamenána v grafu na obrázku 6.

Obrázek 6: Vývoj teploty pole D2 temperované desky v čase.

Z grafu na obrázku 6 je zřejmé, že temperování pole desky Peltierovým článkém má charakter soustavy 1. řádu, kterou lze jednoznačně popsat zesílením (r0) a časovou konstantou (T). Při stanovení předpokladu, že přepnutí mezi režimem chlazení/ohřev odpovídá jednotkovému skoku, lze získat zesílení r0 rozdílem mezi maximální a minimální hodnotou v naměřených hodnotách (r0=ymax-ymin). Časovou konstantu lze získat nalezením času, kdy naměřená teplota y dosáhla 1-1e=63,2 % ustálené hodnoty. Pro tuto soustavu vyšly parametry následovně:

r0=39,2

T=10,6 s

Dosazením těchto hodnot do výpočetního vztahu hodnot soustavy 1. řádu pro rostoucí trend

y=r0(1-e-tT)

resp. klesající trend

y=r0(e-tT-1)

lze získat aproximaci vývoje naměřených hodnot soustavou 1. řádu.

Porovnání naměřených hodnot s hodnotami vypočtenými vztahem pro soustavu 1. řádu se získanými parametry lze pozorovat na obr. 7

Obrázek 7: Graf naměřených hodnot (modře) a hodnot vypočtených ze vztahů pro soustavu 1. řádu po dosazení získaných hodnot zesílení a časové konstanty.

# Závěr

V práci byly otestovány základní funkce infračerveného teploměru a termokamery a zpracování údajů z nich vystupujících. V kap. 2 byla provedena kontrola správné kalibrace teploměru a termokamery na kalibračních zařízeních HYPERION R a GEMINI R. V kap. 3 byly IČ teploměr a termokamera využity pro měření povrchové teploty na temperované desce s Peltierovými články. V kap. 4 byl využit program FLIR QuickReport pro vyhodnocení termosnímku oblohy s mraky a teplotního profilu na jeho uhlopříčkách. V kap. 5 byl pozorován dynamický přechodový děj při změně režimu Peltierova článku D2 na temperované desce z režimu chlazení na ohřev a zase zpět. Z naměřených dat byl pochod vyhodnocen jako charakteristický přechodový děj soustavy 1. řádu a byla provedena jeho identifikace (nalezení parametrů zesílení a časové konstanty). Posléze byla identifikovaná soustava 1. řádu porovnána s naměřenými hodnotami a vykreslena za pomocí programovacího jazyka Python 3 s moduly pandas a matplotlib.

# Příloha

Identifikace zesílení a časové konstanty naměřených dat a jejich vykreslení v programu Python.

# -- coding: cp1250 --
import math
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt

def load_data(filename, path='./', delimiter='\t', usecols=None):
    """ load the data from filename in specified path"""

    df = pd.read_csv(path + filename, delimiter=delimiter, header=0, usecols=usecols, encoding='cp1250')
    df['Time'] = pd.to_datetime(df['Time'], format='%M:%S.%f')

    return df

def identify_first_order(time, values):
    """get the gain and time constant of a first order system from a series of values"""

    # find extremes of temperature in data
    t_min, t_min_index = (min(values), values.idxmin())
    t_max, t_max_index = (max(values), values.idxmax())

    # find the equivalent of 63.2% value change
    t_632 = t_min + (t_max - t_min)*0.632

    # find the closest value to the t_632 and its index
    t_closest = values.iloc[(values - t_632).abs().argsort()[2:3]]

    # find the index of first value change (beginning of change)
    start_index = find_first_change(values)

    # compute the time constant and gain
    gain = t_max - t_min
    time_const = time[t_closest.index] - time[start_index]

    return gain, float(time_const.dt.total_seconds())

def find_first_change(series):
    """find the index of first value change in the input series"""

    s_min = min(series)

    for index, value in enumerate(series):
        if value > s_min:
            return index

def plot_first_order(r0, T, tspan, t0=0, y0=0, down=False):

    if t0:
        tspan0 = [t-t0 for t in tspan]
    else:
        tspan0 = tspan

    if down:
        values = [y0 + r0*(math.exp(-t/T)-1) for t in tspan0]
    else:
        values = [y0 + r0*(1-math.exp(-t/T)) for t in tspan0]

    plt.plot(tspan, values, '-.r', alpha=0.6, linewidth=2)

def plot_results(dframe, r0, T, handle=1):

    # time span of the measurements in seconds
    tspan_seconds = dframe['Time'].dt.minute * 60 + dframe['Time'].dt.second + dframe['Time'].dt.microsecond / 1e6

    # important indices
    start_index = find_first_change(dframe['Temp'])  # index of the first change in value
    max_index = dframe['Temp'].idxmax()              # index of the maximum value

    # slices for significant parts of the measurements
    rising_part = slice(start_index, max_index)
    declining_part = slice(max_index, None)

    plt.figure(handle)
    plt.plot(tspan_seconds, dframe['Temp'], alpha=0.6, linewidth=2)         # plot the measured data
    plot_first_order(r0, T, tspan_seconds[rising_part],
                     t0=tspan_seconds[start_index],
                     y0=dframe['Temp'][0])                     # plot the identified series rising part
    plot_first_order(r0, T, tspan_seconds[declining_part],
                     t0=tspan_seconds[max_index],
                     y0=dframe['Temp'][max_index], down=True)  # plot the identified series rising part

    plt.title('Porovnání naměřených hodnot s identifikovanou soustavou')
    plt.xlabel('čas (s)')
    plt.ylabel('teplota (°C)')
    plt.legend(['naměřené hodnoty', 'identifikovaná soustava'])
    plt.grid()
    plt.show()


if __name__ == '__main__':
    dframe = load_data('pyro_dynamika.txt')

    gain, time_constant = identify_first_order(dframe['Time'], dframe['Temp'])

    print('r0 = {:.1f} \nT = {:.1f} s'.format(gain, time_constant))

    plot_results(dframe, gain, time_constant)